## Slide 1
固定污染源废气自动监测系统运行维护与分析
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 4: 目录
第二章 固定污染源废气自动监测系统运行状况分析
第一节 仪器参数设置和状态
第二节 设备运转率及每季度有效数据捕集
第三节 数据传输率与数据超标率计算
第四节 总量计算
第五节 统计报表的检查

## Slide 5: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
第一节 维护保养的技术要求
一、烟气监测系统
1.易耗品的定期更换。探头过滤器芯、 分析仪内各
种过滤器芯、分子筛、活性炭、氧化剂、油雾分离
器、泵膜及轴承、密封圈（垫）等易耗品应按照系
统说明书的要求定期的更换。这是保证分析仪器正
常工作，延长设备寿命的基本保证。

## Slide 6: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
2.采样管线定期清理。取样分析法烟气的抽气量很
大，探头过滤器的负担重。另外，若加热管线伴热不
良，由于烟气的含水量较高，烟气温度一般在130℃
左右，水以气态形式存在，在采样传输过程中会因为
温度的下降导致水汽的冷凝，冷凝的水不但溶解烟气
中污染物成分，使监测数据不准。因此，需要对系统
管路及测点进行定期反吹，日常巡检时，检查伴热温
度，注意检查仪表的进气流量，检查系统管路冷凝水
管壁吸附情况，及时吹扫干净。

## Slide 7: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
3.定期检查冷凝装置。检查制冷装置工作情
况，热交换管是否堵塞，排液蠕动泵是否正常
工作，冷凝液是否正常排出，热交换器是否严
重吸附。（在冷凝过程中，水分会在冷凝通道
内挂壁，从而不可避免的形成挂壁吸附，随着
时间的推移这种情况会越来越严重。）

## Slide 8: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
4.定期检查分析仪表。烟气分析仪表属于精密
的光学仪器，需要定期进行零点漂移，量程
漂移的检查和校正。为了防止采样管路泄漏造
成的数据不准确，进行零点和量程校正时，应
采用从探头通入标气的全程校正方式。

## Slide 9: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
二、颗粒物监测系统
1、在日常维护中需要定期清洁玻璃窗口。
2、定期的对光路准直进行校准，以保证数据的准
确性。
3、定期更换空气幕系统的过滤器，检查管路的密
封情况，检查风机的工作状况和风压大小，确保
反吹系统有效工作。
4、零点、量程校准。烟尘仪的零点和量程校准通
常采用反光镜片和滤光片来模拟，定期的校准可
以降低烟尘仪自身原因引起的数据偏差。

## Slide 10: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
三、烟气参数监测系统
1.定期检查探头腐蚀情况。将皮托管、氧量、温
度、湿度等探头从烟道或烟囱里抽出，来检查是否
堵塞、锈蚀穿孔 。
2.定期零点校准。为防止因安装地点温度变化、振
动、电磁辐射、静电等的干扰造成零点漂移，影响
流速等其它参数的准确测量。
3.反吹系统检查。探头堵塞也是烟气参数系统关心
的问题之一。

## Slide 11: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
4.易损易耗品检查。检查含氧量、含湿量，工作是
否正常，并遵从相关标准或管理办法，定期进行校
准。对锆管、电化学氧传感器等易损易耗件以及其
它有一定寿命要求的器件要及时更换，否则会对测
量结果及最终污染排放计算结果产生较大偏差。

## Slide 12: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
四、数据采集装置
1.检查各分析仪表的读数。正常状态下分析仪表的
读数应该与显示终端上的数据保持一致 。
2.检查各项参数的状态。要检查如烟道尺寸，大气
压力，湿度等计算参数是否正确，是否有改动。还
要检查如速度场系数，标准空气过剩系数，颗粒物
校准参数，体积与质量换算系数等参数。以保证统
计计算的准确性。

## Slide 13: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
3.检查数据存贮状况。要检查历史数据的存贮情
况，检查是否有缺失数据现象。检查系统标况参
数、工况参数、折算参数是否对应 。
4.检查系统设置。检查通信协议的设置与要求是否
相符；检查通信卡内余额，及时充值；检查网络连
接的硬件电路有无破损，老化；检查硬盘容量，及
时清理，以保证数据存贮的要求；检查登录日志和
报警日志，及时发现问题，排除隐患。

## Slide 14: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
五、其它辅助设备
1.要把压缩气路中的冷凝、储气装置中的水放掉
（如空压机、水汽分离器、储气罐等）。
2.观察室内的温度、湿度是否正常，必要时对空调
或暖气设施的控制温度进行调节，或对空调或暖气
设施进行维护保养或维修更换。
3、检查压缩气路的管路是否污染，并进行清洁处
理；检查水汽分离器、油雾过滤器的滤芯，按说明
书规定定期更换。

## Slide 15: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
第二节 日常设备巡检技术要求
一、现场环境巡检要求
1.检查进入现场的通道是否顺畅，平台、扶梯、护
栏等是否齐全牢固；
2.平台上的设备是否有积水，积灰，是否会进入系
统；
3.设备安装是否牢固，安装点是否振动；

## Slide 16: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
4.现场环境是否感觉到有污染气体存在，是否影响
CEMS的设备工作；
5.现场设备接地是否牢固；
6.现场建筑，设备防护设施是否可靠（防雨，保
温，防雷）；
7.站房内的废气、废水（冷凝水）的排放系统是否
正常。

## Slide 17: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
二、烟气监测系统
对采样探头、采样反吹装置、伴热管、采样泵、管
路接头、流量、烟气冷凝除水装置及排水装置、烟
气过滤器、电磁阀等进行检查，必要时更换泵膜、
滤芯等易损件，必要时清洗管路。以现场工况情况
为准，如需提前更换易损件、易耗品，就得更换，
不一定严格遵守设备说明书规定的更换周期（其它
各子系统遵循此办法）。

## Slide 18: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
三、颗粒物监测系统
检查鼓风机、风管、空气过滤器等部件工作是否正
常，空气过滤器滤芯是否污染，是否需要更换；对
穿法烟尘分析仪的光点是否偏移，必要时进行调
整；检查探头玻璃镜面是否污染，必要时进行清
洁；烟尘监测数据是否正常，必要时进行标定检
查。
第三章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求

## Slide 19: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
四、流量监测系统
对于压差法流速测定仪：检查皮托管的反吹管路、
控制阀等是否正常工作，检查皮托管是否堵塞，监
测流速值是否正常等，必要时要进行相应的检查维
护、校准、易损件的更换。热敏流量计，要检探头
上的探针是有烟灰堆积，必要时进行清理。对于超
声波法，要检查鼓风机、软管、过滤器等部件是否
正常，法兰孔是否堵塞、两探头位置是否偏移，监
测流速值是否正常，必要时要进行相应的检查维
护，易损件的更换。

## Slide 20: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
第三节 定期校准、校验技术要求
一、定期校准的要求及方法
1、具有自动校准功能的颗粒物CEMS应每24小时
至少自动校准一次系统零点和量程；具有自动校准
功能的气态污染物CEMS应每24小时至少自动校准
一次仪器零点，每周自动校准一次仪器量程（全程
校准）；
2、无自动校准功能的颗粒物CEMS应至少每3个月
用校准装置校正仪器的零点和量程；

## Slide 21: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
3、无自动校准功能的气态污染物CEMS，至少30d用参比方法检查一次准确度是否符合要求；
4、无自动校准功能的流速CEMS每3个月至少校准一次仪器的零点和量程；
5、无自动校准功能的流速CEMS应至少每3个月用校准装置校正仪器的零点和量程；
6、直接测量法气态污染物CEMS每个月用校准装置通入零气和接近烟气的标气校准零点和工作点；
7、颗粒物监测系统、烟气监测系统、流速监测系统每次校准后，要填写校准记录，记录校准前的零点、跨度漂移测试记录，及校准后的零点、跨度测试值 。

## Slide 22: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
二、定期校验
固定污染源烟气CEMS投入使用后，由于燃料的变
化、除尘效率的变动、水分的影响、安装点的振动
等都会影响光路的偏移和干扰。

## Slide 23: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
定期校验应做到：
1、至少6个月做一次标定校验；标定校验用参比方
法和CEMS同时段数据进行比对，按照HJ/T75-2007标准进行。
2、当校验结果不符合规定的技术指标时，则应扩
展为对颗粒物CEMS方法的相关系数的校准和/或评
估气态污染物CEMS的相对准确度和/或流速CM的
速度场系数（或相关性）的校准，直到烟气CEMS
达到HJ/T75-2007标准7.4条技术指标的要求。方法
见HJ/T75-2007标准附录A。

## Slide 24: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
三、校准结果判断及处理
1、每次对仪器进行校准前，检查一个校准周期内仪
器零点、跨度漂移情况，并判断仪器数据是否失控，
如失控，则要对仪器进行维护保养或维修，或缩短仪
器的校准周期，直至每一个校准周期内仪器零点、跨
度漂移在指标内。根据系统校准测试结果，如果技术
指标达不到指标要求。则需再对仪器系统进行检查、
调试、处理，直至技术指标达到要求为止。
2、CEMS在正常运行中，上级环保部门任何时间检查
设备时，如零点、跨度漂移值超标，则可判断设备运行
维护不合格。

## Slide 25: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
第四节 常见故障分析及排除
1、在线监测设备需要停用、拆除或者更换的，应当事先报经环境保护有关部门批准；
2、运行单位发现故障或接到故障通知，应在4小时内赶到现场进行处理；
3、对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数据仪死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过 8 小时；

## Slide 26: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
4、对不易诊断和维修的仪器故障，若 48 小时内无法排除，应安装备用仪器；
5、仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行一次校验和比对实验，校验和比对试验方法详见 HJ/T75-2007；
6、若数据存储／控制仪发生故障，应在12小时内修复或更换, 并保证已采集的数据不丢失；

## Slide 27: 第一章 固定污染源废气自动监测系统运行维护技术要求
7、在线监测设备因故障不能正常采集、传输数据时，应及时向环境保护有关部门报告，必要时采用人工方法进行监测，人工监测的周期不低于每6小时一次 ；
8、仪器设备维修后，要认真填写设备维修记录；

## Slide 28: 第二章 固定污染源废气自动监测系统运行状况分析
第一节 仪器参数设置和状态
一、主要参数的基本概念
大气压力、含湿量、烟道面积、过量空气系数、浓度单位转换系数、仪器零点、速度场系数、斜率与截距、折算浓度、响应时间、空白分析。

## Slide 29: 第二章 固定污染源废气自动监测系统运行状况分析
二、参数准确性对测量的影响
1、仪器的技术参数
2、仪器的状态参数
3、系统现场参数

## Slide 30: 第二章 固定污染源废气自动监测系统运行状况分析
三、设备参数设置和状态参数记录
设备运行时记录测定的数据和仪器运行状态的参数，根据状态参数诊断仪器运行状况正常与否，并给予状态标记。
运行不正常时及时采取相应处理措施，保证设备有效数据的采集率。

## Slide 31: 第二章 固定污染源废气自动监测系统运行状况分析
第二节 设备运转率及每季度有效数据捕集率
一、计算方法
运转率=设备总运行时间/排放源总运行时间*100％
每季度有效数据捕集率=（该季度小时数-缺失数据小时数-无效数据小时数）/（该季度小时数-无效数据小时数） 100％
二、数据统计方法及判定
有效数据捕集率应达到75 ％。

## Slide 32: 第二章 固定污染源废气自动监测系统运行状况分析
第三节 数据传输率与数据超标率的计算
一、计算方法
传输率=（每季度传输小时数-缺失数据时间-无效数据时间）/（每季度传输小时数-无效数据时间） 100％
超标率=超标时间段/（季度小时数-无效数据数据时间）*100％
二、数据传输率统计方法及判定

## Slide 33: 第二章 固定污染源废气自动监测系统运行状况分析
第四节 总量计算
一、颗粒物和气态污染物排放速率
排放率=污染物浓度*标态干烟气量
二、排放量
日排放量=24小时每小时的排放量之和
月排放量=1月内每日排放量之和
年排放量=1年内每日排放量之和

## Slide 34: 第二章 固定污染源废气自动监测系统运行状况分析
第五节 统计报表的检查
一、统计报表的记录格式及内容
二、缺失数据、异常数据的标记和处理
三、数据逻辑性分析

## Slide 35: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音